    - 前言

- 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。

- 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成不必要的损失。

- 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。

    - 注意

- 本手册内容如因功能升级等有修改时，请以新发布的文档为准。

- 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。

- 本手册内容严禁转载、复制。

- 请根据本产品的防爆特性，遵守国家、地区法律法规要求使用本产品。

- 本手册的最终解释权归本公司所有。

    - 版本

- U-SUP-Y290-CN8 第八版 2023年6月

    - 确认包装内容

打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。

产品包装内容见标准配置清单。

标准配置清单

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显压力表 | 1 |  |
| 2 | 说明书 | 1 |  |
| 3 | 合格证 | 1 |  |
| 4 | 7号电池（AAA） | 2 |  |

目录

第一章 产品概述	1

1.1 产品简介	1

1.2 测量原理	1

1.3 产品特点	2

第二章 技术参数	3

第三章 产品结构与尺寸	5

3.1 产品外形	5

3.2 过程连接	5

3.3 重量	6

3.4 材质	6

3.5 显示	6

第四章 安装	7

4.1 安装注意	7

4.2 安装方法	7

第五章 操作	8

5.1 显示与操作单元	8

5.2 按键定义	8

5.3 界面说明	9

5.4 操作说明	10

5.5 校准	11

第六章 使用注意事项	12

第七章 故障分析及排除	13

第八章 质保及售后服务	14

产品概述

产品简介

高精度数显压力表，内置高精度压力传感器，能够准确的实时显示压力，并且具有精度高，长期稳定性好的特点。本产品配备段式液晶显示屏，具有清零、背光、开关机、单位切换、调整滤波常数等功能。

数显压力表广泛应用于水电、自来水、石油、化工、机械、液压等行业，对气体、水、油等对不锈钢无腐蚀的介质的压力进行现场测量显示和控制。

测量原理

数显压力表的核心部分是压力传感器，其工作原理是基于压强的变化对传感器的电阻或电压的影响。在压力的作用下，传感器内部感应到压力通过转换器转换成相应的电信号，再通过数字电路处理后，显示在显示屏上。

产品特点

- 操作简单，安装方便。

- 一键清零，使用方便。

- 具有温度补偿，温漂系数小，测量更精准。

- 多种测量单位，一键切换，使用更省心。

- 最大1.1倍量程过载显示，更有峰值记录功能，使用更可靠。

- 四位半段式显示，读数准确直观。

- 电池电量图形化，压力值百分比表棒图显示。

- 优质304不锈钢壳体和接头，抗震耐用。

- 白色背光，便于夜间查看。

技术参数

- 表1 技术参数

| - 性能参数 |  |
| --- | --- |
| - 测量变量 | - 表压、密封表压 |
| - 测量范围 | - -0.1...0~60MPa |
| - 准确度 | - 0.25级 / 0.5级 |
| - 过载能力 | - （0.035～10）MPa：150%FS - （10～60）MPa：125%FS |
| - 长期稳定性 | - 0.2%FS/年 |
| - 采样频率 | - 1次/秒 |
| - 补偿温度 | - （-10～70）℃ |
| - 电源 |  |
| - 供电电源 | - 3V（2节7号电池) |
| - 电池寿命 | - ≥6个月（以具体工况为准） |
| - 过程条件 |  |
| - 测量介质 | 空气、水、油等对不锈钢和氟橡胶无腐蚀的介质 |
| - 介质温度 | - （-20～85）℃ |
| - 环境条件 |  |
| - 工作温度 | - （-10～70）℃ |
| - 贮存环境 | - （-20～80）℃ |

产品结构与尺寸

产品外形

- 图1 产品外形尺寸

过程连接

过程连接：G1/4螺纹、G1/2螺纹、M20×1.5螺纹或M14×1.5螺纹，其他螺纹可定制

重量

约440g。

材质

外壳材质：304SS（电池盒为工程塑料）

膜片材质：316LSS

过程连接材质：304SS（可定制316LSS）

显示

显示屏：四位半段式液晶显示屏

背光：白色

安装

安装注意

- 本仪表支持垂直安装或水平安装。

- 请使用合适的扳手安装和拆卸，不得强力安装或者拆卸，否则造成的损坏不在保修范围内。

- 在安装过程中可能会受到安装应力影响，安装完成后请先清零后使用。

安装方法

压力表安装步骤如下

- 将密封垫放到螺纹连接上。

- 用扳手将螺纹连接的两端旋紧。

- 将管路与压力表连接。

- 检查安装好的压力表是否漏气。

操作

显示与操作单元

图2 显示与操作单元

按键定义

表2

| - 按键 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 电源键 | - 开/关机 |
| - 单位键 | - 短按切换单位 |
| - 清零键 | - 长按3秒，校准零点误差 |
| - 背光键 | - 短按开启/关闭背光，长按背光常亮 |

界面说明

- 图3 压力表显示界面

- 表3 界面说明

| - 符号 | - 含义 |
| --- | --- |
| - kPa、psi、kgf/cm2、bar、MPa | - 压力单位 |
| - MAX | - 压力最大值 |
| - MIN | - 压力最小值 |
|  | - 电池电量 |

操作说明

- 开机/关机

- 短按电源键开/关机。

- 单位切换

- 短按的那位切换键循环切换单位。

- 清零功能

在不加压力的情况下，长按清零键3秒钟，清除零位误差。

- 背光功能

短按背光按键，背光开启60秒；

长按背光3秒，背光长亮，直至再次短按背光键关闭。

- 峰值记录功能

长按“单位”键3秒钟，显示上次清零之后记录的最大值MAX，短按“单位”键，切换显示最小值MIN，再次长按单位键退出记录显示。

在显示MAX或者MIN值时，长按“清零”键3秒清除记录，重新开始记录数据。

- 调整滤波常数

在显示MIN值时，短按单位键，会显示r-00，表示当前滤波常数为00，可以通过清零键循环设置数字，修改范围00~10，设置完成后按单位键退出。

注：滤波常数越小数字变化越快，越大变化越慢越稳定。

校准

如压力测量不准确，需进行压力校准时，可联系本公司，给予专业人员说明校准方法或者交给专业人员操作。

- 注意：非专业人员不得进行产品的校准，以免造成产品损坏。

使用注意事项

- 使用前请确保在参数允许范围内使用。

- 本产品为内置扩散硅压力传感器，属于精密器件，在使用过程中不得自行拆解，不得触碰膜片,以免造成产品损坏。

- 在使用过程中，应保持管路清洁。

- 在零压力时，如果产品测量值不为零，为了确保测量的准确性，请按“清零”键进行零点校正。

- 在不需要使用背光的情况下，请关闭背光，以延长电池使用时间。

- 长期不使用产品的情况下，请取出电池。

- 出现非正常现象，请联系我公司售后技术人员。

故障分析及排除

表4 常见故障分析及排除

| 故障现象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 压力示值不稳定 | 压力源本身不稳定 | 检查压力源 |
|  | 压力表损坏 | 联系我公司 |
| 压力不变化 | 压力孔堵塞 | 检查压力孔 |
|  | 带压清零导致 | 在不加压的情况下重新清零 |
|  | 压力表坏 | 联系我公司 |
| 显示“E--H”代码 | 压力过载 | 注意压力不得超过量程 |
|  | 压力表损坏 | 联系我公司 |

质保及售后服务

本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：

（1）客户使用不当造成产品故障。

（2）客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障 。